Numer sprawy: ZP IBS PAN/2/2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 4

Część I – Termocykler

Część II – Pipety automatyczne

Część III – Thermoblok i pipeta elektroniczna

Część IV – Destylator

Część V – Miniwirówki

Część VI – Lampa bakteriobójcza przepływowa

Część VII – Vortex

| Nr części zamówienia | Przedmiot i miejsce dostawy zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. Termocykler | Miejsce dostawy: Kraków, Wydział Biologii Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Środowisku Dostawca zapewnia montaż urządzenia na miejscu. Termin realizacji: do 23.03.2012 | Termocykler Parametry minimalne: Blok 96 x 0.2 ml, paski probówek lub mikropłytki 96. Peltier, srebrny pozłacany Zakres temperatury: 3°C do 99°C Gradient temperatury: 0-40°C. Możliwość zaprogramowania liniowego gradientu temperatury. Szybkość grzania: 5°C/s Szybkość chłodzenia: 3.5°C/s Jednorodność temp. w wbloku: 55°C +/- 0.15°C po 15s, 70°C +/- 0.25°C po 15s, 95°C +/- 0.50°C po 15s Dokładność nastawiania temp.: +/- 0.1°C Wyświetlacz ¼ VGA - 320 x 240 pikseli, podświetlany Pojemność pamięci: 30 katalogów (350 programów), możliwość ochrony katalogów hasłem Dodatkowe funkcje oprogramowania: fabrycznie przygotowany folder zawierający szablony najpopularniejszych protokołów do PCR (m. in. klasyczna amplifikacja DNA, hot-start PCR, amplifikacja z liniowym gradientem temperatury, 2-etapowy PCR, amplifikacja typu „long range" i „touch-down", 1-etapowy RT-PCR, odwrotna transkrypcja, trawienie i ligacja), szybki dostęp do 5-ciu ostatnio używanych programów, możliwość podglądu programu przed jego uruchomieniem, regulowana szybkość zmian temperatury, korekcja temperatury, korekcja czasu, pauza (ręczna lub programowa), asystent wprowadzania liniowego gradientu temperatury, automatyczne uruchomienie po zaniku napięcia, wbudowana pomoc programowania, generowanie raportów serwisowych, Tryb programowania: Arkusz kalkulacyjny lub graficzny Pokrywa grzejna: Automatycznie ustawiana wysokość, zdefiniowany nacisk, temperatura ustawiana w zakresie 30°C do 99°C, automatycznie wyłączana po zakończeniu programu Porty: Złącze szeregowe RS 232C do komunikacji z komputerem Zasilanie: 230V/50Hz, maks. 480W Inne wymagania: Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy |
| 2. Pipety automatyczne | Miejsce dostawy: Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Termin realizacji: 23.03.2012. | 4 zestawy pipet automatycznych jednokanałowych ze stojakami i pudełkami końcówek Parametry minimalne: Pipety jednokanałowe o zmiennej objętości z wyrzutnikiem. Każdy zestaw składający się z trzech pipet o pojemnościach: 0,5-10 µl, przycisk dozowania czerwony 10-100 µl, przycisk dozowania żółty 100-1000 µl., przycisk dozowania niebieski Do każdego zestawu pipet dołączone: 3 pudełka końcówek o odpowiednich objętościach. Stojak wolnostojący na 4 pipety. Każda pieta powinna posiadać: Czteropozycyjny wskaźnik objętości. Możliwość kalibracji. Blokada nastawy pojemności. System miękkich sprężyn. Regulowana długość wyrzutnika. Ergonomiczny kształt. Autoklawowalne w całości. Odporne na promieniowanie UV. Inne wymagania: Gwarancja 36 miesięcy od daty dostawy. |
| 3. Thermoblock i pipeta elektroniczna | Thermoblock z funkcją mieszania i wymiennym blokiem Pipeta elektroniczna wielokanałowa z adapterem do ładowania Miejsce dostawy: Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Termin realizacji: 15.06.2012. | Thermoblock z funkcją mieszania i wymiennym blokiem Parametry minimalne: Zakres termostatowania od 13 °C poniżej temperatury pokojowej do 99 °C. Nastawny zakres temperatur 1 °C do 99 °C. Funkcja mieszania Częstotliwość mieszania 300 – 1500 1/min Dokładność mieszania ± 0,5 °C między 20 °C a 45 °C, ± 2 °C poniżej 20 °C i powyżej 45 °C. Przycisk ShortMix do krótkiego mieszania. Mieszanie z przerwami. Automatyczne rozpoznawanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów. Prędkość podgrzewania 5 °C/min. Prędkość schładzania 2-3 °C/min. między 99 °C a temperaturą pokojową, 0,5-1 °C/min. między temperaturą pokojową a 13 °C poniżej temperatury pokojowej. Programowalny interwał czasowy 1min do 99:59 godzin, nieskończenie. Suw mieszania 3 mm. Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz. Moc 90W Podłączenie do EPD: RS-232. Waga do 3,5 kg. Wymienny blok ze stelażem i wkładem chłodzącym 0 °C na probówki 2,0 ml. Inne wymagania: Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy Termin płatności i dostawy określony w umowie. Przedmiot zamówienia nie może być dostarczony przed 01.06.2012. Dostawa po zamówieniu telefonicznym potwierdzona zamówieniem pisemnym. Pipeta elektroniczna wielokanałowa z adapterem do ładowania Parametry minimalne: Pipeta 8-kanałowa elektroniczna z adapterem do ładowania. Zakres objętości 0,5-10 µl. Dźwigienka wielofunkcyjna średnioszara do końcówek 20 µl. Klawisze programowalne. Pokrętło wyboru. Kolorowy wyświetlacz. Nawigacja menu w wielu językach. Ergonomiczny kształt – dopasowany do dłoni. Ergonomiczny uchwyt kątowy wyświetlacza. Oddzielne gniazdo ładowania. Inne wymagania: Gwarancja: 36 miesięcy od daty dostawy Termin płatności i dostawy określony w umowie. Przedmiot zamówienia nie może być dostarczony przed 01.06.2012. Dostawa po zamówieniu telefonicznym potwierdzona zamówieniem pisemnym. |
| 4. Destylator | Miejsce dostawy: Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Dostawca zapewnia montaż urządzenia na miejscu. Termin realizacji: 23.03.2012. | Destylator Parametry minimalne: Wolnostojący Wydajność destylatu ok. 4 l/h Zużycie wody ok. 50 l/h Regulator natężenia przepływu Regulator temperatury Pobór mocy ok. 3 kW Napięcie 220-230 V Elementy stykające się z wodą wykonane z mosiądzu/miedzi pokryte galwaniczną powłoką cynową. Masa do 10 kg Inne wymagania: Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy |
| 5. Miniwirówki | Miejsce dostawy: Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Termin realizacji: 15.06.2012. | Miniwirówka 2 sztuki Parametry minimalne: Stała prędkość wirowania 2800 obr./min Tryb racy ciągłej lub impulsywnej Funkcja worteksu Mechanizm zatrzymywania wirówki, gdy pokrywa jest otwarta Wymienne rotory Rotor na 12 probówek typu Eppendorf 1,5 ml Rotor 2 x 8 w sekcji 0,2 ml w stripach Zasilanie 220/240 V 50-60 Hz, 30 W Waga do 2,5 kg Inne wymagania: Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy Termin płatności i dostawy określony w umowie. Przedmiot zamówienia nie może być dostarczony przed 01.06.2012. Dostawa po zamówieniu telefonicznym potwierdzona zamówieniem pisemnym. |
| 6. Lampa bakteriobójcza przepływowa | Miejsce dostawy: Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Termin realizacji: 23.03.2012. | Lampa bakteriobójcza przepływowa dwupromiennikowa Parametry minimalne: Dwa promienniki TUV 30W Oprawa ze stali nierdzewnej. Wydajność wentylatora 130m3/h Statyw z podstawą jezdną. 4-cyfrowy licznik czasu pracy. Masa do 12 kg. Inne wymagania: Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy |
| 7. Vortex | Vortex Miejsce dostawy: Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Termin realizacji: 15.06.2012. | Vortex Parametry minimalne: Wymienne platformy dla probówek typu Eppendorf – platforma na co najmniej 16 probówek1,5 ml. Tryb pracy chwilowy i ciągły Zakres prędkości – 0 – 3000 obr/min z płynną regulacją Maksymalne obciążenie – 0,5 kg Amplituda 4,5 mm Czujnik podczerwieni do automatycznego uruchamiania wytrząsarki Waga do 2,5 kg Moc 30 W Inne wymagania: Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy Termin płatności i dostawy określony w umowie. Przedmiot zamówienia nie może być dostarczony przed 01.06.2012. Dostawa po zamówieniu telefonicznym potwierdzona zamówieniem pisemnym. |